О О О «ДиаПарк»

107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru

Автоматический биохимический анализатор Global 240

- Считывание результатов по каждой кювете на всех 9-ти длинах волн

- Автоматическая промывка измерительных кювет

- Удобный в использовании интерфейс, основанный на операционной системе Windows XP

- Детектор уровня анализируемого образца, как в первичной, так во вторичной пробирке

- Датчик уровня реагента и не входящий в базовый комплект считыватель штрих-кодов

- Возможность постоянного доступа; образец может быть добавлен и обработан в любой момент

- Электролитный блок (опция)

Технические характеристики

Принцип действия:

Произвольный/постоянный доступ.

Режим считывания:

Измерение коэффициента поглощения.

Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT)

Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора.

Методы анализа

Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией.  Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца).

Штатив для образцов

40 мест для первичных закрывающихся пробирок (16(100/12(100)

10 позиций для калибраторов и контролей

считыватель штрих-кодов (опция) для пробирок

Штатив для реагентов

30 мест для моно или биреагентов

Система охлаждения реагентов

Измерительный блок

50 пластиковых кювет для считывания результатов с регулированием температуры, пригодные для многократного использования с длиной оптического пути равного 6 мм.

Поддержание температуры на уровне 37(С при помощи электронного контроля

Автоматическая промывочная станция

Оптическая система

9 интереференционных фильтров

340-380-405-505-546-570-600-620-700 нм.

Полихроматический режим для каждой кюветы

Считывание результатов по каждой кювете на всех 9-ти длинах волн за 10 минут

Использование оптического волокна

Система пробоотбора

SIP и DIP

Детектор уровня жидкости при отборе реагентов (подогретых) и образцов в первичные кюветы и закрывающиеся пробирки

Промывочная станция для избежания смешивания образцов

Сенсор переполнения емкости с отходами

Контроль биологических отходов

Условия работы

Температура окружающей среды – от 15° до 32°C.

Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C.

Электропитание

115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц

Программное обеспечение

Внешний ПК с программным обеспечением Windows

Автоматическое построение калибровочных кривых для линейных и не линейных тестов (турбидиметрических)

Разьем RS232 для подключения и управления

Перенос данных пациентов

Удаленное управление посредством подключения к сети (опционально)

Опционально:

Электролитный блок с 4 электродами (Li+, Na+, K+, Cl-)

Устройство для считывания штрих-кодов

Внешний компьютер для работы с данными с программным обеспечением, работающим в операционной среде Windows XP

Внешний принтер

Цветной ЖК-монитор