[image: image1.jpg]


[image: image2.png]diapark




О О О «ДиаПарк»

[image: image3.emf]
107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru
АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 

GLOBAL 400/GLOBAL 400 С ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ БЛОКОМ


· Возможность постоянного доступа; образец может быть добавлен и обработан в любой момент 

· Автоматическое повторное разбавление образцов, результаты анализа которых выходят за пределы линейной зоны зависимости

· До 60 позиций для реагентов, имеющихся в отсеке для реагентов

· Первичные пробирки со штрих-кодом 

· 50 пластиковых кювет для считывания результатов с регулированием температуры, пригодные для многократного использования

· Детектор уровня анализируемого образца, как в первичной, так во вторичной пробирке
· Считывание результатов по каждой кювете на всех 9-ти длинах волн

· Удобный в использовании интерфейс, основанный на операционной системе Windows XP 

· Датчик уровня реагента и не входящий в базовый комплект считыватель штрих-кодов

Технические характеристики

Принцип действия:
Произвольный/постоянный доступ.

Режим считывания: 

Измерение коэффициента поглощения.
Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT)

Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора. 
Методы анализа

Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией.  Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца).  

Штатив с образцами

70 позиций для образцов во вторичных пробирках или 40 позиций для первичных пробирок. 10 позиций для калибраторов и контролей. 
Штатив для реагентов карусельного типа

30 позиций для сосудов с монореагентами (55 мл) или биреагентами (13 мл + 40 мл) с возможностью считывания штрих-кодов, 60 позиций для первичных реагентов без возможности считывания штрих-кодов. Система охлаждения реагентов.

Калибровка

Интервал линейной и нелинейной калибровки задается пользователем (до 6 точек). 
Измерительный блок карусельного типа 

50 пластиковых кювет с длиной оптического пути равного 0,6 мм. Автоматическая 5-ступенчатая промывающая станция. Поддержание температуры на уровне 37°C ± 0.1°C за счет циркуляции жидкости. 
Оптическая система

Фотометр с интерференционными фильтрами с диапазоном длин волн от 340 до 700 нм (340 – 380 – 405 – 450– 505 – 546 – 570 – 620 – 700). Полоса пропускания равна ± 2 нм для 340-380 нм фильтров и  ± 10 нм для других фильтров. Линейность коэффициента поглощения – от 0.0005 ед. до 2.5000 ед.
Пропускная способность

Максимально 400 тестов/час (Global 400).
Максимально 700 тестов/час (Global 400 с электролитным блоком).

Система подготовки образцов для анализа

Система забора и раскапывания образцов с детектором уровня объема. Змеевик с предварительным нагревом для реагентов. Точность раскапывания –  1% для шага в 1 мкл
Периферийное оборудование: 

Двусторонний интерфейс RS 232C, работающий в режиме онлайн. 
Пользовательский интерфейс: 

Отображение на дисплее списка загрузки образцов. Система самодиагностики для более легкого технического обслуживания. Функция помощи оператору в режиме онлайн.

Условия работы:

Температура окружающей среды – от 15° до 32°C. Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C. 

Электропитание: 

115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц, потребление энергии: 350 Вт.
Вес и размеры: 
123 (длина) x 83 (глубина) x 68 (высота) см., вес - 67 кг.
Опционально:

Электролитный блок Na/K/Cl (для анализатора Global 400 с ISE);

Лабораторный шкаф

Устройство для считывания штрих-кодов

Внешний компьютер для работы с данными с программным обеспечением, работающим в операционной среде Windows XP 2000
Внешний принтер 

Цветной ЖК-дисплей

