[image: image1.jpg]


[image: image2.png]diapark




                          О О О «ДиаПарк»

[image: image3.emf]
107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская д.8, корп. 1,

тел. +7 (495) 411 94 78

E-mail info@diapark.ru  www.diapark.ru
Автоматический биохимический анализатор
Keylab с режимом «RANDOM access»

Keylab – это автоматический биохимический анализатор с режимом «RANDOM access», разработанный как нечто среднее между маленькими полуавтоматическими анализаторами и усовершенствованными большими автоматическими приборами. 
Использование  анализатора Keylab позволяет малым и средним клиническим лабораториям автоматизировать свою работу при минимальных затратах.  
Биохимический анализатор Keylab обладает встроенным компьютером.  В приборе предусмотрена опция автоматической оптимизации количества образцов и выполняемых  тестов. Данный анализатор является первым шагом в автоматизации исследований клинических лабораторий. 
Помимо компактности и экономичности анализатор имеет ряд важных характеристик, таких как возможность двустороннего соединения с хост-компьютером в режиме онлайн и проведение нелинейных тестов в ходе одного и того же сеанса работы прибора. 

При использовании анализатора Keylab для выполнения многих анализов (в частности для определения активности ферментов с помощью кинетического метода) необязательно проводить калибровку, что значительно снижает расходы. 

Основные характеристики

· Режимы работы: Random Access, исследования по профилю, пациент за пациентом, Walk Away (работа по принципу «включи и уходи»), возможность немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT)
· Открытая система с возможностью программирования до 40 тестов, как клинико-химических, так и иммуно-турбидиметрических
· Методики: по конечной точке – кинетика – по начальной скорости реакции – дихроматическое измерение – дифференциал - по бланку образца

· Архив данных пациентов: до 40 тестов для одного пациента

· Отчеты: буквенно-цифровой вид, пациент за пациентом, тест за тестом

· Система пробоподготовки образца для проведения анализа: забор и раскапывание образцов автоматическим раскапывающим устройством

· Автоматическое разбавление: образцы, результаты анализа которых выходят за пределы допустимых значений могут быть разбавлены и повторно протестированы

· Предварительное разбавление: дополнительная функция предварительного разбавления образцов с возможностью выбора пользователем пропорции разбавления

· Многоточечная калибровка (от 2 до 6 калибраторов) 

· Откалиброванная галогенная лампа с длительным сроком службы

· Полоса пропускания: ± 2 нм (для 340-405 нм фильтров); ± 8 нм (для всех других фильтров)

· Диапазон измерения: 0 – 2,5 ед. 

· Степень смешивания: 1% (при объеме реакционной смеси равном 500 мкл)

· Встроенный скоростной термопринтер

· Встроенный компьютер

Технические характеристики
· Штатив для образцов: до 70 пробирок (вторичные) 

· Штатив для реагентов: до 20 флаконов в рабочем режиме 

· Реакционные лунки: 216 шт. (до 196 реакций в рабочем режиме)

· Максимальная производительность: до 120 тестов/час

· Фотометр: 6 светофильтров: 340 - 405 - 505 - 546 - 570 - 620 нм + 1 свободная позиция
· Разрешающая способность: 0,0001 ед.

· Точность: 1%

· Проточная кювета объемом в 50 мкл с поддержанием температуры с помощью элемента Пелетье на уровне 37°C ± 0.1°C
· До 3-х реагентов для каждого теста
· Дисковод для гибких дисков для создания архива пациентов и анализов

· Опционально:
1: Внешний цветной монитор
2: Внешний принтер + внешняя клавиатура
· Встроенный цветной ЖК 6,4” монитор 

· Операционная система Windows
· Съемный штатив для реагентов карусельного типа

· Размеры: 58(ширина) x 60(глубина) x 73(высота) см

· Питание: 115/230/240 В переменного тока, 50/60 Гц, 350 Вт
· Последовательный порт RS-232C для двухсторонней связи с хост-компьютером и параллельный порт для подключения хост-компьютера
Список обычных химических тестов, проводимых с помощью анализатора  Keylab
	Sodium

Potassium

Chloride

Bicarbonate

Urea

Creatinine

Calcium

Phosphate

Albumin

Bilirubin

AST

ALT
GGT

Alcaline phosphatase

Magnesium

Urate

Iron

Transferrin

Total protein

Globulins

Glucose

C-reactive Protein

HbAlc

Urin Ca++

Urin Protein 

Bile acid 

Lipase 

Copper 
CK

G6P-DH 

Ammonia 

Muco Protein 

 Fibrinogen


	Aldolase

Amylase

Ammonium

Bun UV

Cholesterol

Cholinesterase

CK-NAC

CK-MB

Direct Bilirubin

Fructosamine

Glyco Haemoglobin

GOT AST

HDL cholesterol

Iron Ferene

Iron Ferrozine

LDH-P

Phosphorus

Total Bilirubin

Triglycerides

Uric Acid

Alpha1Anthitripsin

Aplha 1 Acid Glycoprotein

Alpha 2 Macroglobulin

Apolipoprotein A-1

Apolipoprotein B

Haptoglobin 
Ceruloplasmin 
Complement C 3 

Complement C 4 

Ig A 

Ig G 
Ig M
	Glicoprotein Rheumatoid Factor Antistreptolysin Ferritin 

Carbon azetin 

Phenobarbital 

Phenytoin

Anphetamin

Meta Anphetamin 

Opiate 

THC

Barbiturates 

Acetic Acid 

Malic Acid 

Fructose 

Glucose 

Tartaric Acid 

SO2

Citric Acid 

D-Lactic Acid 

L-Lactic Acid 

Acetaldehyde 

D-Gluconic Acid
ACE 

ADA 

ROS

SHP

T-4 

Microalbumin
Antithrombin III 

Alpha 1 Acid



