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Автоматический анализатор крови HeCo 

SEAC (Италия) 

Автоматический анализатор крови HeCo является открытой  лабораторной системой, проводящей полный гематологический анализ по 22 параметрам крови, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп.  Прибор используется для диагностики  in vitro. Анализатор, благодаря наличию порта USB, можно подключить к принтеру или, используя последовательный порт RS 232, к компьютеру. Время тестирования составляет всего 55 секунд.

Принцип работы

Проба крови, разбавленная в необходимой степени буферным изотоническим раствором, помещается в камеру. Камера соединяется отверстием с пластиковым капилляром и краном, соединенным со стенкой капилляра. Отверстие, через которое поступает раствор, откалибровано. Обнаружение проходящих через капилляр частиц происходит с помощью двух платиновых электродов, внешнего и внутреннего. 

Мембрана кровяных телец имеет очень высокое сопротивление, поэтому клетка крови является гораздо худшим проводником, чем такой же объем изотонического раствора. Раствор, находящийся в капилляре, оказывает электрическое сопротивление проходящему через него постоянному току. Соответственно, при прохождении клетки крови, взвешенной в растворе, через капиллярное отверстие сопротивление между электродами  увеличивается. Так как, ток между электродами является постоянным, то пропорционально увеличению сопротивления возрастает напряжение между электродами. Амплитуда импульсов напряжения составляет десятые доли микровольта и пропорциональна объему клетки крови. Импульсы усиливаются малошумными усилителями, которые предотвращают искажение формы импульса для правильного вычисления гематокрита. На входе усилителя находится развязывающий конденсатор, из-за чего импульсы напряжения следуют по одному с интервалом 50 микросекунд (время прохождения клетки через капилляр). 

Поступление всех импульсов в режиме реального времени, обработка и анализ их микропроцессором позволяют получить гистограммы распределения трех типов клеток: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Применение в качестве материала электродов чистой платины и использование генератора постоянного тока предотвращает поляризацию электродов и гарантирует полную воспроизводимость условий измерений в течение времени. 

Определение количества гемоглобина проводится с помощью фотометра с твердотельным чувствительным элементом, интерференционным фильтром для длины волны  546 нм и лампой. 

Определяемые параметры:

Эритроциты (RBC), средний объем эритроцита (MCV), распределение эритроцитов (RDW), лейкоциты (WBC), лимфоциты (LYM), моноциты (MON), нейтрофилы (NEU), эозинофилы (EOS), базофилы (BAS), бластные клетки (MED), распределение лейкоцитов по объему (WBC Histogram), тромбоциты (PLT), тромбокрит (PCT), средний объем тромбоцита (MPV), распределение тромбоцитов (PDW), распределение тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram), гемоглобин (HGB), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), гематокрит (HCT).

Технические характеристики:

	Производительность
	65 тестов в час с дифференцировкой лейкоцитов на 5 частей

	Объем пробы 
	24 мкл цельной крови

	Диаметр апертуры 
	72 мкм (RBC/PLT), 72 мкм (WBC) 

	Определяемые параметры
	22 параметра: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram, MED%, MED

	Линейность
	WBC ±2%, для диапазона 1.0-99.9 К/мкл

RBC ±2%, для диапазона 0.1-9.99 М/мкл

Plt ±2%, для диапазона 10-1500 К/мкл, при RBC<7 М/мкл

	Коэффициент вариации
	WBC<2%, RBC<1.5%, Hgb<1%, Hct<1.5%, Plt<3%, Pct<3%

	Метод очистки
	Автоматический или ручной

	Клавиатура 
	6 клавиш 

	Компьютер управления 
	PC с Windows XP, цветным монитором и лазерным принтером 

	Емкость хранения данных 
	Без ограничений 

	Интерфейс связи 
	Серийный RS-232, USB

	Питание 
	110-120 или 220-240 В, 50-60 Гц 

	Потребляемая мощность 
	150 Вт 

	Рабочая температура 
	15-30° С 

	Габариты (Ш х Д х В) 
	480 х 500 х 570 мм 

	Вес 
	25 кг 


Комплект поставки:
гематологический анализатор НеСо

силовой кабель

USB-кабель

предохранитель 4.0 A
переходной штуцер 
камера смешивания

ключ для открывания емкостей

ключ для открывания передней панели
руководство пользователя

защитная крышка
емкость для отходов (объемом 20 л.)

сливной шланг

фильтр для изотонического раствора

