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Биохимический анализатор SLIM
SEAC (Италия)

Цена – 2900 EURO.
SLIM - новейший биохимический анализатор с микропроцессорным управлением, предназначенный для проведения клинических химических анализов. Прибор может выполнять измерения в режимах «концентрация-конечная    точка», «фиксированное время реакции», «абсорбция», «кинетика» (с построением графика реакции на принтере),  «конечная точка - дифференциальная» с использованием стандартных калибровочных коэффициентов(до 9) или коэффициентов с К фактором. Также возможно использование режимов, запрограммированных пользователем и хранящихся в памяти анализатора (до 199).

Прибор оснащен проточной системой, состоящей из двунаправленной измерительной кюветы объемом 80 мкл, которая обеспечивает низкий уровень переноса даже при небольшом объеме образца. Наличие перистальтического насоса обеспечивает высокую точность аспирационного объема. Вместо измерительной кюветы возможно применение  одноразовых макро- и микрокювет для образцов объемом в 300-5000 мкл. В состав анализатора входит сухой термостат вместимостью на 9 квадратных или цилиндрических кювет. Температура термостата может поддерживаться на таком же уровне, как и у гнезда измерительной кюветы; ее значение может задаваться в диапазоне от 20 до 45°C с точностью 0,1°С. Буквенно-цифровая клавиатура служит для программирования прибора и ввода данных, запрашиваемых на жидкокристаллическом дисплее. Кроме того, на дисплее отображается текущее состояние прибора и выводятся сообщения об ошибках и неисправностях. Результаты теста выдаются в тех единицах измерения, которые были выбраны при программировании. Данные анализа можно распечатать на термочувствительной бумаге, используя встроенный графический принтер. Возможно подключение к компьютеру посредством порта RS 232. Анализатор отличается высокой производительностью, так время замера составляет 0,3 секунды. Прибор обладает автоматическим колесом фильтров (340, 405, 505, 546, 578, 630 нм, ширина полосы пропускания 8 нм) с наличием двух мет для фильтров. Анализатор является открытой системой для любых методик и реактивов. 
Определяемые параметры:

Энзимы: АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ЛДГ, альфа-​амилаза, креатинкиназа, МВ-фракция креатинкиназы, липаза, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза.

Субстраты: мочевая кислота, альбумин, прямой и общий билирубин, креатинин, глюкоза, гемоглобин, молочная кислота, общий белок, микроальбумин в моче, мочевина, белок в моче и СМЖ.

Липиды: холестерин, холестерин ЛПВП, триглицериды, фосфолипиды, общие липиды.

Электролиты: калий, натрий, кальций, хлориды, железо, ОЖСС, магний, фосфор, цинк.

Иммунохимия: аполипопротеин А1, аполипопротеин B, микроальбумин, альфа-1-антитрипсин, альфа-2-макроглобулин, альфа-1-кислый гликопротеин, церулоплазмин, С-1-эстераза, комплемент С3, комплемент С4, С-​реактивный белок, гаптоглобин, Ig G, Ig A, Ig M, Ig Е, преальбумин, трансферрин, ревматоидный фактор, антистрептолизин О, липопротеин (а), бета-2-микроглобулин, ферритин, миоглобин, гликозилированный гемоглобин.

Гемостаз: антитромбин III, протеин С, ингибитор протеина С, Д-димер, ЛПНП, ЛПВП, липопротеин (а), липопротеин-Х, С-реактивный белок.
Технические характеристики:
	Источник света
	Галогеновая лампа на 20 Вт

	Спектральный диапазон
	320-680 нм

	Оптические фильтры
	340, 405, 505, 546, 578, 630, с шириной полосы пропускания 8 нм 

	Количество креплений для фильтров
	2

	Фотодетектор
	Твердотельный полупроводниковый

	Проточная кювета
	Двунаправленная, рабочий объем 80 мкл

	Рабочий объем 
	Программируемый, от 300 мкл до 5 мл

	Переполнение проточной кюветы
	Менее 1% при аспирационном объеме 500 мкл

	Термостат
	Сухой термостат на 20-45°С ±0,1°С на 9 квадратных или цилиндрических кювет, время стабилизации 7 минут (от 25 до 37°С)

	Установка нуля 
	Автоматическая 

	Фотометрическая линейность
	1%

	Диапазон измерений
	От -0,2 до 2.5 единиц оптической плотности

	Фотометрическая точность
	( 2% при 0,7 единиц оптической плотности

	Отклонение
	Менее 0,005 единиц оптической плотности в час

	Время измерения
	0,3 секунды

	Дисплей
	Жидкокристаллический, отображающий 4 строки по 20 символов

	Принтер
	Графический термопринтер, печать по 192 точки в строке

	Клавиатура 
	Буквенно-цифровая

	Интерфейс связи 
	Серийный RS-232

	Питание 
	110-120 или 220-240 В, 50-60 Гц

	Потребляемая мощность 
	83 Вт 

	Рабочая температура 
	15-32°С

	Габариты (Ш х Д х В) 
	300 х 300 х 360 мм

	Вес 
	9 кг


Комплект поставки:
биохимический анализатор SLIM

силовой кабель

плавкий предохранитель T1 AL
перистальтическая трубка

аспирационная трубка

руководство пользователя

пластиковый чехол

рулон бумаги для термопринтера

