[image: image1.png]



         Технические характеристики                  Высокочастотные рентгеновские генераторы

	Номинальная мощность при постоянном напряжении (*)
	16 кВт
	20 кВт
	32 кВт

	Диапазон пиковых напряжений с шагом 1 кВп
	40 - 125

	Точность
	±(5% + 1 кВп)

	Количество уровней тока, мА
	10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100; 125; 160; 200
	10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320
	10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320

	Точность
	±(5% + 0,1 мА)
	±(5% + 0,1 мА)
	±(5% + 0,1 мА)

	Время облучения
	0,001 - 10 секунд

	Точность
	±(1% + 0,1 мс)

	Диапазон токов, мАс
	0,1 - 500 мАс

	Автоматический контроль времени облучения
	Опционально

	Анатомическое программирование для ветеринарии
	Стандартно - 330 анатомических программ

	Рентгеновская трубка - вращающийся анод, (2.850 об/мин - 50 Гц.; 3.300 об/мин - 60 Гц.)
	Размер фокального пятна: 1,0/2,0 мм.

	Напряжение питания
	208 - 240 В переменного тока (50/60 Гц)
	400 - 480 В переменного тока

(50/60 Гц)

	Количество фаз
	Одна или три
	Три

	Фокусное расстояние
	260-1250 мм. До крышки стола/ 400-1920 мм. До пола (изменение плавное и непрерывное)

	Позиционирование вертикальной опоры
	Вручную, электромагнитные фиксаторы положения

	Занимаемая площадь
	4,2 м2 (оборудование + зона доступа)


	Общий вес (включая рентгеновский генератор)
	408 кг 

	Стол (высота - 2 м.); пульт управления (настенный или на подставке)
	Опционально

	Возвратно-поступательный модуль Буки
	Опционально

	Флюороскопия
	Нет
	Опционально
	Опционально

	(*) Имеются рентгеновские генераторы мощностью 40 кВт, 50 кВт, 64 кВт и 80 кВт
	


[image: image2.png](8. sepecar) Premium Vet

wisedecal.com





�





Ветеринарные рентгеновские аппараты с переменным фокусным расстоянием и подвижной вертикальной опорой





�





� EMBED Photoshop.Image.8 \s ���





�





�





�





Пульт управления на подставке





Пульт управления, монтируемый на стол или стену 





�





Эксклюзивный представитель                                                                        на территории России компания ДиаПарк


тел.: +7 (495) 411-94-78


e-mail: info@diapark.ru


www.diapark.ru








Размеры





Ветеринарные рентгеновские аппараты с переменным фокусным расстоянием и подвижной вертикальной опорой











[image: image3.emf][image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


_1190123897.psd

